乐山市农业农村局

《2024年度乐山市胶体金、“瘦肉精”快速

检测卡》采购项目

询

价

文

件

乐山市农业农村局编制

2024年11月

采购项目技术和质量要求

一、采购清单

1.农药残留胶体金免疫速测试纸条单联卡9200张，预算资金12万元。

2.β兴奋剂多联检测卡（尿液）1600张，预算资金2.4万元。

二、售后服务要求

1. 货物保质期限及保质要求见“采购项目清单及技术参数要求”部分，未明确售后服务要求的，按国家相关规定进行保质。

2. 保质期自产品验收合格双方签字之日起计算。

三、交货时间及地点

交货地点：乐山市农业农村局。

交货时间：合同签订后15个工作日内。

- 采购项目清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 检测样本 | 技术参数及服务要求 | 数量（张） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留胶体金免疫速测卡 | 蔬菜、食用菌、水果、茶叶 | - 1.检测参数包括：克百威、水胺硫磷、啶虫脒、噻虫嗪、氯虫苯甲酰胺、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯、毒死蜱单卡各500张；吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐（阿维菌素）、咪鲜胺、氟虫腈、甲拌磷、灭蝇胺、三唑磷、百菌清、多菌灵、噻虫胺、丙溴磷、联苯菊酯、吡唑醚菌酯单卡各400张。 2.速测卡为单联卡，最小包装不多于10张/盒，到货时有效期不少于11个月。 3.使用方便，检测及结果判读无需配备其他设备。 4．为方便使用及培训，所有农药残留检测卡须为同一品牌。 5．投标产品须通过四川省农业农村厅农药残留快速检测产品验证评价9项及以上，通过项目中须包含克百威、水胺硫磷、啶虫脒、噻虫嗪、氯虫苯甲酰胺等重点监控参数。参见四川省农业农村厅N〔2024〕-2362号、N〔2023〕-1930号文件。 6.供应商负责按照市农业农村局提供的参数清单将速测卡分发到区县，并培训、指导区县（含乡镇、村）胶体金检测卡（条）实际操作，不计次数，以学会并熟练操作为止。 7、投标产品生产企业须出具针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 共计9200张 |
| 2 | β兴奋剂多联检测卡（尿液 | 尿液 | 1．常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 2．无需任何前处理和辅助设备，结果判读简单。 3．检测卡检测参数≥8种，必须能同时检测以下5种（但不仅限于以下5种）药物： 克伦特罗灵敏度≤5 ppb ( ng/mL ) 班布特罗灵敏度≤5ppb ( ng/mL ) 莱克多巴胺灵敏度≤5ppb ( ng/mL) 氯丙那林灵敏度≤8 ppb ( ng/mL ) 沙丁胺醇灵敏度≤5 ppb ( ng/mL ) 假阳性率≤1.0%，假阴性率为0。（提供第三方检测机构出具的检测报告，若代理商参加须提供检测报告复印件，加盖生产厂家鲜章） 4.每个检测卡须独立密封包装，每个检测卡包含干燥剂、一次性吸管。 5．每一个大包装（≤50个/盒）需附有一张（≥A4纸）清晰详细的使用说明书。 6. 提供检测上述化合物的检测卡纳入国检（京饲）函【2023】22号文件清单。 7．适用范围：猪尿液、牛羊尿液 8、投标产品生产企业须出具针对本项目的售后服务承诺函原件。 | 共计1600张 |

报价须知

一、 适用范围

报价文件仅适用于本次询价文件中所叙述的货物采购。

二、有关要求

（一）参加报价的供应商须提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

（二）报价文件的印制

1.报价文件分为资格性报价文件和技术、服务性报价文件及报价明细表三部分，分册装订。资格性报价文件一式一份；技术、服务性报价文件正本一份，副本两份；报价明细表一式一份，需注明项目名称、供应商名称等。

2.报价文件正本需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。报价文件副本可用正本的复印件。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

3.报价文件需逐页编码并胶装成册。不得使用合页装订，装订应牢固、不易散落。

4.报价文件统一用A4幅面纸。

（三）报价文件的密封及递交

1.资格性报价文件和技术、服务性报价文件及报价清单分别装订成册，将报价文件分别密封在三个密封袋（密封袋封口加盖公章）后送达询价地点。

2.在规定的报名签到截止时间前由各参加询价的供应商代表递交指定人员。

供应商应当提供的资格证明材料及

报价文件编制要求

一、供应商应当提供的资格证明材料

供应商提供以下资格证明资料，装订成资格性报价文件：

1. 营业执照副本复印件加盖投标单位鲜章。

2. 报价截止时间前三季度内任意时间的纳税证明、社保缴纳证明材料各一份（复印件加盖报价单位鲜章）。

3. 投标人出具的符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件。

4. 如询价代表不是单位法人代表（负责人），须附有“法定代表人（负责人）授权书”原件及询价代表本人身份证复印件。

以上资料每项各提供一份并加盖单位印章，必须装订成册。封面上注明“资格性报价文件”、供应商名称、拟参加询价的项目名称等。

二、报价文件编制要求

报价文件分为资格性报价文件和技术、服务性报价文件及报价清单三部分，分册装订。资格性报价文件内容见“供应商应当提供的资格证明材料”。

（一）技术、服务性报价文件包括以下内容：

1. 供应商简介，注明公司办公地址、注册资金、资产总额、职工人数、年销售额以及公司优势等内容。

2.  报价函原件

3. 证明供应商提供的货物和服务是合格的，且符合询价文件规定的证明文件，包括但不限于下列内容：

3.1 货物详细技术指标和配置；

3.2 项目实施方案；

3.3 售后服务方案；

3.4 本地化售后服务机构、网点和技术人员；

3.5 培训计划，交货和验收方案；

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如询价公告中提供了统一格式，应按格式要求准备文件。封面上注明“技术、服务性报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价的项目名称，否则被视为没有实质性响应询价文件要求。

（二）报价清单要求

1.单独装订成册，并封装提交。

2.报价清单须按附件样件要求填报提交。

（报价函、法定代表人授权书、报价一览表样件）

报价函

乐山市农业农村局：

1. 我单位全面研究了你单位“            ”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目报价。我方授权            （姓名、职务）代表我方         （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2. 一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的生产和运输，并将会同采购方验收、使用。

3. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4. 本次询价，我方报价有效期为询价文件规定的询价之日后      天。

供应商名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

账    号：

收款单位：

日期：

法定代表人授权书

乐山市农业农村局：

本授权声明：                            （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“              ”项目（询价编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

法定代表身份证复印件：

授权代表签字：

授权代表身份证复印件：

投标人名称：      （盖章）

日期：

报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间及地点 | 是否是进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2. 应完整填写产品的品牌和型号。

3. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件及证明文件。

供应商名称：           （盖章）

法定代表人授权代表（签字或盖章）

日期：

询价程序和成交标准

1. 主持人宣布：询价会议开始。

2. 宣读参加报名的供应商名单。

3. 介绍询价小组成员组成情况。

4. 询价小组对递交报价文件的供应商进行资格审查。

5. 当场宣布资格审查结果。

6. 询价小组审查供应商报价文件（技术）是否满足询价文件规定要求。

7. 当场宣布符合性审查结果。

8. 公布通过资格审查和符合性审查的供应商报价。

9. 询价小组按照供应商的报价（总价）由低到高排序，推荐成交候选供应商名单。

10. 供应商报价相同的，以供应商所报产品技术优劣确定成交候选供应商顺序。

11、评审结果在乐山市农业农村局网站公示三个工作日，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。